| 手术室 麻醉科设备参数目录. 序号; 设备名称. 1; 手术动力装置. 2; 电动骨锯/钻. 3; 病人监护仪. 4; 呼吸机. 5; 麻醉机. 6; 注射泵. 7; 除颤监护仪. 8; 麻醉视频喉镜. 9; 病人监护仪. 10; 血气生化分析仪. 11; 心电图机. |
| --- |
| 1 | 手术动力装置 | 1台 |
| （一）控制台参数 - 功率：≥200VA。 - 转速：10000～41000转/分钟。 - 转矩：≥350mNm。 - 机头通用一个马达线，带有冷光源系统。 - 脚踏发出停转信号后，电机停转时间≤0.3秒。 - 调速方式:自动选速 恒速调节。 7.冷光源系统额定功率≥70W。 单孔卤钨灯，亮度≥1300x 色温暖黄色。 9.往复锯手柄转速10000～15000转/分钟 。 10.摆动锯（手柄）转速10000～15000转/分钟。 11.矢状锯（手柄）转速10000～15000转/分钟。 12.直钻、磨（手柄）实时工作转速32000～41000转/分钟。 13.额定转速范围内，运行噪声≤75分贝。 14.正常工作状态下，连续运行三分钟后手柄表面温度≤50摄氏度。 15.刀具可配锯片、磨头、钻头，材料为高耐磨医用钢，各部位有不同刀具选择，均配有保护装置。刀具柄直径2.9～3.1mm之间。 16.刀具硬度≥40HRC。 17.传动软轴整条总长度应为190mm～230mm，允差±10%。 18.拉钩，材料为医用钢，具备光导、吸水功能。 |  |  |

| 2 | 电动骨锯/钻 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 钻头夹持直径：0～8mm 输入电压：110V～240V/50Hz 输出功率：≥120W 电池容量：≥3000mA/h 额定转速：0～1200rpm 额定扭矩：≥13Nm 消毒方式：高温高压 消毒温度：135～137℃ 噪音：≤45db |  |  |

| 3 | 病人监护仪 | 2台 |
| --- | --- | --- |
| 1：整机要求： 1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥10通道波形显示。 1.4、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。 1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥110小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、支持≥900条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、支持≥900组NIBP测量结果的存储与回顾。 3.7、支持≥110小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、配置临床评分系统 3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.15、动态趋势界面可支持统计1～24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。. |

| 4 | 呼吸机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| - 基本要求 - 适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。 - 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 - 主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运。 - 采用≥12英吋彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800。 - 中文操作界面。 - ≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 - 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 - 呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 - 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 - 病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 - 具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 - 呼吸模式及功能 - 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 - 高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV。 - 无创通气模式：无创通气NIV，包含P-A/C 、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV和PSV-S/T。 - 具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式 - 氧疗模式：具有高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能 6. 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 7. 具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数。 8. 具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 9. 具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 - 设置参数要求 - 潮气量：20ml～1800ml - 呼吸频率：1～100次/min - SIMV频率：1～60次/min - 吸/呼比：1:10～4:1 - 最大峰值流速：≥210L/min - 吸气压力： 5～80 cmH2O - 压力支持：0～80cmH2O - 呼气末正压PEEP：0-50cmH2O - 压力触发灵敏度： -20 ～ 0.5cmH2O - 流量触发灵敏度： 0.5～20L/ min - 呼气触发灵敏度：Auto, 1～85% - 氧浓度：21～100% - 压力上升时间：0～2s - 吸气时间：0.1～10s (0.2～30s @ DuoLevel) - 监测参数要求 - 气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 - 分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。 - 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、 - 呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 - 氧浓度参数：吸入氧浓度。 - 肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 - 其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 - 屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。 - 具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏2种环图 - 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 - 趋势记录：提供≥68小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 - 报警要求 - 智能化分级报警、声光报警 - 气道压力：过高报警 - 呼出每分钟通气量：过高/过低报警 - 自主呼吸频率：过高报警 - 呼出潮气量：过高/过低报警 - 呼气末正压：过高/过低报警 - 吸入氧浓度：过高/过低报警 - EtCO2：过高/过低报警 - 窒息报警，时间可设置（5～60s） - 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 - 电源、气源中断报警 - 电池低压报警 - 其他功能要求 - 自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童） - 灵活的电源方案：提供交流和直流两种供电方式。 - 灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 - 信息互连：支持有线和无线方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。支持HL7协议 - 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 - 配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺、氧气瓶。 - 软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。 |  |  |

| 5 | 麻醉机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 1配置需求：全能麻醉工作站：1台 包含：AG模块1台 2技术规格： 2.1工作条件及基本配件 2.1.1工作环境，温度：10℃ ～40℃，湿度：15%～95% 2.1.2电源：220V～240V，50/60Hz 2.1.3标配两节锂电子后备电池，后备电池使用时间≥150分钟2.1.4 接口：≥1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，4个辅助电源接口等 2.1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配独立脚轮刹车 2.1.6适合内窥镜手术模式：具备照明顶光灯 2.1.7非待机状态转动关机旋钮，主机具备≥10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全 2.2气源 2.2.1标配氧气、空气两气源 2.2.3具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25% 2.2.4快速充氧范围25～75 l/min。 - 流量计 2.3.1全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) （总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min～ 18 L/min。O2 浓度范围： 21% ～ 100% (空气为平衡气)，26% ～ 100% (笑气为平衡气)） 2.3.2具备备用流量计 2.3.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。 2.4挥发罐 2.4.1标配双麻醉罐位 2.4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE或FDA认证，具备压力、流速和温度补偿。 2.5呼吸回路 2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转≥30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求 2.5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 2.5.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml 2.5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 2.5.5低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 2.5.7具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 2.5.8标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换 2.5.9具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 - 呼吸机 2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示 2.6.2可提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式 2.6.3潮气量范围： 容量控制：20ml～1400ml 压力控制：5ml～1400ml 2.6.4吸气压力设置范围：5～70 cmH2O 2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O 2.6.6呼吸频率：4～100次/分钟 2.6.7吸呼比：4:1到1:8 2.6.8压力限制范围：10～100 cmH2O 2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O 2.6.10吸气暂停：OFF，5%～60% 2.6.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 2.6.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 2.7数字和波形监测 2.7.1具备三级声光报警功能 2.7.2彩色触摸屏≥15吋，可同屏显示3通道波形和呼吸环图 2.7.3内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件 2.7.4插件可在监护仪和麻醉机之间通用 2.7.5可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测 2.7.6同屏幕≥3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示 2.7.7潮气量监测范围：0～3000ml 2.7.8分钟通气量监测范围：0～100L/min。 3.产品认证 3.1认证：通过CFDA或CE认证 |  |  |

| 6 | 注射泵 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| - 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： 3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 3.1.2压力报警阈值至少4档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg。 3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.1.4防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； 3.2 精度要求： 3.2.1 速率≥1ml/h: 精度±2%； 3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 3.3 基本要求： 3.3.1 速率范围：0.1～1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1～999.9ml/h）； 3.3.2预置总量范围：0.1～9999ml，递增：0.1ml； 3.3.3 预置时间范围：00:00:01～99:59:59（h:m:s）； 3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上； 3.3.4 快推“bolus”：0.1～1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选； 3.3.5 KVO：0.1～5ml/h，递增0.1ml/h； 3.3.6 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； 3.3.7 具备独立电源开关，单通道使用时更节能。 3.3.8 屏幕不小于3”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； 3.3.9 整机重量不超过4kg，主机自带提手，方便携带。 3.3.10 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.3.11 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、系统故障、联机失效； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束； 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落； 3.3.12 具有至少4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式； 3.3.13 具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。 3.3.14 双通道注射时，电池工作时间≥6小时@5ml/h； 3.3.15供电：AC 100V～240V，50/60Hz，DC 10～16V； 3.3.16 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息； 3.3.17 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 3.3.18 药物库功能，支持多达200条药物 3.3.19 全中文软件操作界面。 |  |  |

| 7 | 除颤监护仪 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| - 重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线 - 彩色TFT显示屏≥7英吋, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 - 支持中文操作界面。 - 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群 - 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 - 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择至少有：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J - 支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型 - 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 - 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操 - AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 - 开机时间≤2s，符合临床使用。 - 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 - 除颤后心电基线恢复时间≤3s - 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 - 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 - 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 - 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种 - 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CFDA或CE认证。. |

| 8 | 麻醉视频喉镜 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| 1、; 可视喉镜镜片参数. 1.1; 喉镜片采用304或316不锈钢精细加工而成. 1.2; 喉镜摄像头与叶片前端的垂直距离：. 成人大号：≤37mm；儿童型：≤30mm；新生儿型：≤16mm. 1.3; 镜片长度：成人大号：127.5mm；儿童型：78mm；新生儿型：56mm. 1.4; 镜片厚度（摄像头处）：成人大号：≤14mm；儿童型：≤13mm；新生儿型：≤13mm. 1.5; 镜片角度：成人大号：41度；儿童型：19度；新生儿型：17度. 3、; 可视喉镜技术要求. 3.1; 显示屏. 3.1.1; 高清广角显示屏：≥3吋. 3.1.2; 屏显分辨率：≥960×480. 3.1.3; 屏幕旋转角度：前后：0º～135º，左右：0º～275º. 3.1.4; 具备AV输出接口，数据导出和充电接口. 3.2; 摄像系统. 3.2.1; 数字化摄像系统，像素：≥200万. 3.2.2; 视场角：70°±2°. 3.2.3; 有效景深：3～100mm. 3.2.4; 超强的防雾功能：开机预热后即可使用。. 3.2.5; 光照度：≥3000lux. 3.3; 电池. 3.3.1; 充电器输入:100～240V，50/60Hz. 3.3.3; 电池容量≥3400mA. 3.3.4; 充电时间:≤4h. 3.3.5; 电池放电时间≥6h. 3.4; 具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能. 3.5; 具有AV输出功能，方便教学及演示. 3.6; 主机和摄像系统的连接采用插拔式设计，牢靠且易更换，更加人性化，符合使用习惯. 3.7; 产品适用于困难气道患者，成人、儿童、新生儿.. |

| 9 | 病人监护仪 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 1：整机要求： 1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，具有EtCO2和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用 1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥10通道波形显示。 1.4、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。 1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥110小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、支持≥900条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、支持≥900组NIBP测量结果的存储与回顾。 3.7、支持≥110小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、配置临床评分系统 3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.15、动态趋势界面可支持统计1～24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。. |

| 10 | 血气生化分析仪 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 1.检测方法：干式电化学法、交流阻抗 2.电极测量方式：免维护微电极技术 3.进样方式：自动平行进样 4.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数 5.计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥34项 6.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种 7.定标方式：液体定标，测量前单点定标 8.检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用 9.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品 10.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程 11.内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h或可连续测量样本数≥50个 12.小巧便携，重量≤ 5Kg(含电池) 13.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统 14.试剂盒种类≥40种 15.配套耗材：包含质控液耗材≤2种 |  |  |

| 11 | 心电图机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| - 12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸； - 起搏器采样率≥16,000Hz； - 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； - 电压分辨率不低于1μV； - 模数转换≥24位； - 静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； - 开机出波形时间≤7秒； - 内置存储容量≥800份； - 电池单次充电可供打印≥400份报告； - 屏幕可预览完整的心电图报告； - 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； - 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； - 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； - 可支持条形码扫描枪接收患者； - U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； - 支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告； - 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； - 记录仪分辨率：水平≥40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直≥8 dots/mm； - 心电放大器：直流耦合； - 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； - 重量≤5Kg。 - 可升级Wifi模块 |  |  |