## 产品参数

目录

目录

一、 全自动生化分析仪+70L水机技术参数	2

二、 全自动化学发光分析仪技术参数	6

三、 五分类血液细胞分析仪技术参数	7

四、 全自动尿液分析系统（尿干化学+有形成分）技术参数	9

五、 全自动凝血测试仪技术参数	12

六、 低速自动脱帽离心机技术参数	13

七、 低速自动平衡离心机技术参数	14

八、 移液器技术参数	15

九、 血小板恒温振荡保存箱技术参数	16

十、 立式灭菌器技术参数	17

十一、 冰箱的温度监控系统技术参数	19

十二、 医用血液冷藏箱技术参数	21

十三、 生物显微镜技术参数	24

十四、 冰冻血浆解冻箱技术参数	25

十五、 医用冷藏箱技术参数	26

十六、 医用冷藏冷冻箱技术参数	27

20

# 全自动生化分析仪+70L水机技术参数

1、分光系统：含有平场凹面光栅和二极管阵列，采用后分光技术

2、工作速度：生化恒速≥1000测试/小时；

3、分析方法：一点终点法、两点终点法、动力学法（速率法） 、固定时间法（两点速率法）、ISE 电位测量法

4、精确描述反应过程

5、1～500倍自动稀释

6、反应盘温度37℃±0.1℃

7、波长：16个（340～850nm）；波长准确度：≤±1nm

8、操作界面 ："全中文操作，一键操作可查看当前检测结果；样本检测状态通过颜色表示，一目了然；试剂瓶可用不同颜色标注，方便管理操作

9、样本量：1.0～35.0µL，0.1µl递增

10、可自动重测，并自动计算重测样本的统计数据如SD、CV等

11、最小反应液体积：80µl

12、旋转式搅拌棒，防水涂层搅拌速度≥5挡可选"

13、恒温系统：免维护电加热系统；反应盘温度37℃±0.1℃，温度实时显示

14、可做糖化血红蛋白检测

15、样本类型：血清、血浆、尿液、全血、脑脊液

16、样本位：轨道式，≥300 个样品位（含30个急诊位），支持条码扫描；定标质控盘：圆盘式，≥25 个定标/质控/急诊位，2～8℃冷藏，支持条码扫描"

17、样品针：液面感应，随量跟踪，防撞保护，堵针检测；自动维护清洗，交叉污染率＜0.08%。

19、可同时分析≥ 98个生化项目+3 个电解质项目

20、≥200个试剂位，2～8℃冷藏，支持条码扫描（选配），可设置清洗液位置

21、试剂量：10～300µl，0.5µl递增。

22、可适配不同规格试剂瓶

23、耗水量: 去离子水≤45升/小时

24、比色杯：≥216个，永久性硬质玻璃比色杯，5mm光径

25、样品针：液面感应，随量跟踪，防撞保护，堵针检测；自动维护清洗，交叉污染率＜0.08%。

26、液面感应，随量跟踪，防撞保护，堵针检测、余量监测等功能

27、系统功能：可连续待机 7*24 小时，急诊测试，自动稀释，自动重测，自动休眠和唤醒

28、70～100L水机

29、光源：卤素灯

30、吸光度测量范围：-0.5～3.5Abs，杂散光>3.0Abs。

70L水机主要技术指标

1、进水水源：市政自来水，电导率<400us/cm ,水压: 0.1-0.4MPa ,水温: 5-45°C

2、产水量：≥70L/H

3、取水速度：2.5-3L/min

4、产水指标：电阻率：18.2MΩ.cm@25℃；重金属(mg/l)<0.01；细菌去除率＞99.6%；总有机碳（TOC）＜10ppb；微颗粒物:(＞0.2um)<1个/ml。

5、电源/功率：220V/50Hz  100-200W

6、外型尺寸（mm）：570×370×930

7、储水箱：≥90L

8、系统采用智能集成电路控制板连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能；

9、设备采用定量耗材管理系统，可根据用户用水水质情况、耗材失效进行提示，及时告知客户设备运行情况；

10、设备具有进水/进膜压力、水质、水温、运行状态在线监测，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况；

11、设备具有连续不间断制水时间过长保护功能，防止设备耗材更换不及时、操作时间过长导致配件提前老化；

12、整体设备集成化设计，占地面积小，外观简单大气。更方便的安装、使用、维护；

滤芯组件具有同品牌的卫生安全产品卫生许可批件；

13、采用注塑式大容量一体化预处理柱及离子交换柱，操作方便，耗材更换简单；

14、主机配有独立取水口，方便用户其他用水需求；

15、若自来水水压临近启动点波动过大频繁启动，设备设有程序触摸按键应急启动，同时设有备用触摸按键；

16、设备满足各型生化仪配套及其它检验室分析用水、医学实验用水；水质完全符合中国实验室用水规格GB6682-2000标准。

# 全自动化学发光分析仪技术参数

1、采用磁微粒ALP-AMPPD反应原理

2、测试项目: ≥39 项。

3、感染类项目:需具备包含术前项目

4、其他项目要求:可检测 AMH、PCT项目。

5、仪器系统采用模块组合式，具有模块拓展功能。

6、单机试剂容量≥30种，仪器运行时可不停机添加新试剂。

7、单机样本容量≥200个样本；同时采用双轨道进样管理；仪器运作时可以不停机添加样本；具有样品条码自动识别功能；急诊插入优先检测能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管

8、单模块测试速度≥240T/h，可随时进行同模块联机拓展

9、急诊插入优先检测

10、一次性反应杯和底物支持不停机连续装载

11、急诊功能:具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理。

12、试剂系统:具备试剂冷藏装置(2～8℃)，

13、样本加样系统具有液位探测，凝块、空吸探测，以及防撞针探测功能。

14、采用一次性TIP头加样，杜绝样本间交叉污染；加样量10μL～100μL

15、在机试剂支持磁珠在机混匀功能

16、携带污染率:＜5PPM。

17、通讯功能:可与LIS系统双向通讯。

18、标准曲线稳定，稳定时间≥28天。

19、设备可24小时待机。

20、设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测。

21、设备具有实时故障报警、反馈日志记录功能。

22、试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求

# 五分类血液细胞分析仪技术参数

1、检测原理：采用半导体激光对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法检测特定蛋白。

2、检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）；直方图：包括WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图。

3、进样方式：具有自动封闭进样和开放进样两种进样方式。

4、检测模式：具有CBC+DIFF+CRP、CBC+DIFF+SAA、CRP、SAA、CRP+SAA、CBC+DIFF+CRP+SAA等不少于6种以上全血检测模式。

5、进样器容量：一次性同时装载≥60个样本，并可不间断追加样本，提高样本处理能力；

6、血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式等

7、最小用血量≤ 20μL；

8、最快检测速度：90T/小时；

9、预稀释模式:自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能;

10、具有末梢血全自动进样功能，自动混匀，可实现双向 LIS 功能;

11、CRP线性范围：0.2～320mg/L；SAA线性范围：3～200mg/L。

12、携带污染率：WBC≤2.5%，RBC≤2%，HGB≤2%，HCT≤0.5%，PLT≤5%，CRP≤0.5%

13、采用中文操作系统，可以终生免费升级最新操作系统

14、设备可以同时输出常规CRP以及超敏CRP两项报告参数:

15、输出不少于3个散点图，包括1个可视可旋转立体三维散点图，确保结果准确可靠

16、试剂加样模块采用精密注射器分配试剂，避免使用采样针加样带来的交叉污染问题

17、具有可视化监测仪器关键器部件和自检功能，能提供一键维护功能：包括更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、样本池浸泡等操作一键完成。

18、具有CNAS认可的标准化实验室，能对校准品进行准确的溯源，保证了结果准确

19、质控品和校准品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品和原厂配套的校准品，并通过CFDA注册

20、能提供一键维护功能：包括更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、样本池浸泡等操作一键完成。

21、具备异常细胞实时报警功能，有助筛查血液系统疾病。

22、仪器功能需求：单机可同时检测血常规五分类、CRP及SAA

23、五分类线性范围：WBC：0～500.0×109/L，RBC：0～8.5×1012/L，PLT：0～5000×109/L；

24、血球仪器内置冷藏系统存储CRP及SAA试剂，关机后保持冷藏功能。

25、采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性。

# 全自动尿液分析系统（尿干化学+有形成分）技术参数

全自动尿液有形成分分析仪技术参数

1、工作原理：利用 AI 人工智能技术，以显微镜自动形态学法对尿中有形成分进行；实景自动识别和分类计数。

2、检测方式：显微镜物镜自动切换低倍物镜、高倍物镜。低倍物镜全景扫描过筛；高倍镜分别对小目标追踪识别精确分类计数。

3、测定项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶、粘液丝、真菌等各种尿液有形成分分类定量计数，异形红细胞形态自动分析。

4、训练学习功能：对识别效果不好的目标可通过训练学习后提高自动识别能力。

5、测试速度：≥100 样本/小时

6、检测通道：双通道

7、标本进样：全自动样本传送台，原尿检测模式，无需离心。

8、样本量：非离心尿标本最小吸入量 1ml。

9、标本恒温检测：全自动恒温进样检测，模拟人体温度环境，保护细胞的完整性，保障检验结果的可靠性，具备专利知识产权。

10、图像采集：具有≥300 万像素的全自动显微镜，实时动态数字自动调焦功能和图像，二次处理功能。

11、自动调焦功能：仪器采用电子编码器和仪器控制软件双重管理，永不变焦。

12、计数池清洗：具有对计数池反向排空、反向冲洗、正向冲洗和自动强制清洗功能。

13、报告方式：XX个/UL国际通用定量单位，干化学和有形成分定量分析及标本理化指标联合图文报告

14、检测灵敏度：1～3 个/UL

15、检出率：≥95%（加人工辅判）

16、准确度：≥95%（加人工辅判）

17、数据接口：可与全自动尿干化学分析仪组成联机流水线；软件可与半自动干化学分析仪器链接，实现数据整合。

18、网络功能：可以通过网络，进行信息共享、远程诊断功能。

19、数据储存量：≥800000 份标本检测数据（包括标本参数和标本图形）。

20、条码设备：具有条码识别功能。

21、急诊功能：具有急诊功能，随时插入标本进行检测。

22、检测容量：一次可装载≥50份样本。

23、电源要求：220V AV±10% ，50Hz

25、耗材：只需要稀释液、维护液及强清液。

26、电源：220V,50Hz

27、功率：≥300VA

28、提供复印件资审

29、使用环境：温度 5～40 摄氏度，最佳温度 20～25 摄氏度，相对湿度小于 80%

全自动尿液分析仪技术参数

1、测试项目：11、12、13、14 项可选，尿胆原、葡萄糖、酮体、胆红素、蛋白质、亚硝酸盐、PH、潜血、比重、白细胞、抗坏血酸、肌酐、尿钙、微量白蛋白。

2、测试原理：分析系统干化学部分采用高亮度冷光源测试技术，光电比色原理。

3、吸入样本量：小于 1.0ml

4、耗材：仪器制造商有通过“CFDA或SFDA”注册并原厂生产配套尿液分析试纸条、质控液（提供证件）

5、试纸条储存：≥200 人份

6、校准功能：仪器具备开机自动校准、仪器配备标准条双校准功能。

7、数据储存量：急诊记录≥10000 份、常规记录≥400000 份、质控记录≥2000份

8、具备故障提示功能

9、急诊功能：仪器具有常规测试、急诊测试功能；

10、外部输出：串行 RS-232 串口、并行接口。可连接尿液有形成分分析仪形成全自动尿液检测流水线。

11、液晶显示：≥7吋彩色液晶触摸屏，中英文操作界面。

12、试管架容量：≥10个（容量 100 份样本）

13、其他功能：仪器具有对测试结果存储、查询、批量打印及清除功能，断电后自动存储样本检测数据功能、条码识别功能等；

14、检测速度：≥256 检测/小时

15、制造商认证：IS9001、ISO13485 认证

16、电源：220V,50Hz

17、功率：300VA

19、使用环境：温度 5～40 摄氏度，最佳温度 20～25 摄氏度，相对湿度小于80%

22、打印机：内置热敏打印机，可直连针式打印机（选配）。

23、传输方式：双向传输

24、传输率：1200 bps /2400bps/4800 bps/9600bps/19200 bps

25、试纸匹配

26、仪器性能：

a）重 复 性: 分析仪反射率测试结果的变异系数（CV，%）≤1.0；

b）准 确 度: 检测结果与相应参考溶液标示值相差同向不超过一个量级，不得出现反向相差。阳性参考溶液不得出现阴性结果，阴性参考溶液不得出现阳性结果；

c）稳 定 性: 分析仪开机≥8h，反射率测试结果的变异系数（CV，%）≤1.0；

d）携带污染: 检测除比重、pH、微量白蛋白、肌酐及尿钙外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检验阴性样本，阴性样本不得出现阳性；

# 全自动凝血测试仪技术参数

1、测试原理：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供三种光学检测波长供选择。

2、测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、HEP、LMWH、PC、PS、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等。

3、检测速度：PT单项≥360个测试/小时，四项综合测试≥45个标本/小时

4、测试位：≥4个，三种方法学检测，可同时检测

5、试剂位：≥35个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂位5°倾角设计，减少试剂损耗。

6、样品位：≥60个，支持任意原试管，均可做急诊

7、测试杯：一次装载≥1000个，可不间断自动连续进杯

8、加样针：必须具备试剂针、样本针，双针独立，均具有液面感应功能；试剂针快速预温，具有自动温度补偿功能，保持试剂温度恒定

9、接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485接口任选，实现仪器控制功能

10、温度控制：仪器内部环境温度自动监控，自动修正补偿

11、测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动、校准曲线等功能

12、数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果

13、安全保护：全封闭操作，具有开盖停机功能

# 低速自动脱帽离心机技术参数

1、用于真空采血管自动脱帽(脱盖)，脱帽成功率＞95%，脱帽功能可根据用户需求自行选择使用，一机多用。

2、更广的匹配性能，可同时兼容2ml/5ml规格的采血管，无需另配适配器

3、微电脑控制，触摸面板，直观液晶显示，运行参数可自动记忆，方便操作使

4、无刷电机驱动

5、自动计算RCF值，具有RCF/rpm转换键，最短加/减速时间20/25s。时间设定可精确到秒，倒计时小于一分钟时以秒显示。

7、采用电子门锁/机械门锁双重设计，简单耐用。故障自动报警功能。

8、设有门盖保护、超速和转子参数锁定等多种保护功能，防止意外修改参数避免操作失误，故障自动报警功能。10档升降(0档为自由停车)，12种自定义工作模式。

9、最高转速：5500r/min

10、最大相对离心力：5310×g

11、最大容量：2000ml

12、显示类型:微电脑控制，触摸面板 ，直观液晶显示，尺寸24×9

13、定时范围：0-99min

14、转速精度：±50r/min

15、整机噪声：≤60dB

# 低速自动平衡离心机技术参数

1、触摸面板，液晶显示，操作方便，安全保护功能、点动功能（手指按着随点随用）。

2、最大相对离心力：2680×g

3、电子控制部:微电脑控制系统

动态显示离心力和离心转速/可设置和转换绝对离心力和相对离心力具有记忆装置，可存储≥20组工况其中1组预设为血库凝聚胺试验专用，其它工况可人工调节设定。即时离心功能

4、安全装置具备

5、定时范围：0～99小时（时间设置可以精确到秒）

微机控制，钢制机身（厚度平均值3mm）、直流无刷电机驱动

6、触摸面板，液晶显示、尺寸19×7、操作方便，安全保护功能、点动功能（手指按着随点随用）。

可预选转速、时间、离心力，全部同步显示、10种升降速度可设置、预警报警、多种保护

7、最高转速：4000r/min

8、角转子：18×10ml或or 12×20ml/6×30/50ml/24×10ml

9、水平转子：8×10/15ml（尖底试管圆底试管

10、电机：直流无刷

11、定时范围：0～99小时（时间设置可以精确到秒）

12、电源：AC220V 50Hz

# 移液器技术参数

1、超轻机身，重量低于75g，减少疲劳度;

2、全新的活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一

3、新型材质，无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀

4、符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，按压流畅省力，一停点4N，二停点10N带来舒适的单手移液体验

5、一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差

6、量程调节轻盈顺滑有质感

7、单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀

8、拆卸简单，方便维护

9、单通道可调量程8个型号，覆盖0.1ul~10ml

# 血小板恒温振荡保存箱技术参数

2、存放血袋数量：5层，5～10袋/层

3、控温范围： 22.0±1.0℃，电脑控制，温度数字显示温度显示精度 0.1℃

4、制冷功率：≥100W 无氟、无噪音

5、加热功率：≤500W

6、样式：立式；"外部尺寸（宽*深*高）：约540*590*1000mm；存放面积及层数约430*355*470mm  5层/7层"

7、控温方式：数字信号检测，PLC人机界面可编程控制系统，兼具自检功能

8、报警温度：＜20℃、＞24℃、非正常关机报警

9、震荡幅度：50mm

10、工作方式：连续左右往复，水平振荡

11、振荡频率：60周/分钟

12、电源：220～240V 、50Hz

13、可选配安装物联模块，可接入物联网血液安全共享平台

14、具有断电自动报警，超温、欠温自动报警功能

15、整体发泡加厚保温层；双层透明钢化玻璃门；不锈钢内胆

16、低噪平稳， 优质高效电机，连续运转无噪音，振荡平稳，,振荡电机置于工作舱外，避免因工作发热而导致舱内温度不均。

17、节能环保，制冷方式采用风冷；绿色环保制冷剂。

18、紫外线消毒保证箱体内保持一个无菌环境，达到国家级标准。

19、数据化大容量数据存储功能，实时记录保存箱的运行数据，便于数据追溯和质量管理。

20、网络化，连接WI-FI后，可通过手机、电脑无线远程监测多台设备运行情况；通过网络、U盘，可轻松存储、传输、追溯运行数据；具备手机短信报警功能，第一时间短信通知负责人。

# 立式灭菌器技术参数

1、容积：≥80L

2、功率：≥4700w

3、外形尺寸：≤640x550x1080mm

4、提篮数：≥2

5、电磁阀、压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

6、微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

7、设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

8、灭菌腔体温度均匀性:2℃，干燥温度范围:50～120℃。

9、脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

10、全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

11、具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

12、防水型门检测开关。

12.1、材质：使用优质不锈钢

12.2、设计压力： -0.1～0.28MPa

12.3、设计温度：≥142℃

12.4、使用寿命：≥8年

12.5、测试接口：标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口

13、密封门

13.1、门数量：单门

13.2、门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

13.3、使用优质不锈钢

14、管路系统

14.1、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源

14.2、注水排水方式：手动注水、手动排水

14.3、冷凝装置：内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。

14.4、压力表：量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.6级以上

15、控制系统

15.1、操作方式：面板感应式操作；

15.2、界面显示：液晶显示屏：≥160*160点阵，≥3.2英寸液晶屏显示，显示温度、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能；

15.3、周期计数器：六位数字显示，显示设备运行的周期次数；

15.4、延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～160小时

15.5、传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示

15.6、报警显示：出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除

15.7、排汽模式：可设定排汽阀开启的温度和时间，排汽速度可调可控，可避免液体灭菌时液体的溢出

15.8、保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～134℃；保温时间可设定范围0～160时

15.9、水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源

15.10、记录方式：选配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；

16、程序系统

16.1、程序名称：设有实验室程序、自定义程序，共≥108个程序可供选择和设定。

16.2、实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序共5个；

16.3、自定义程序可储存≥100个不同参数的程序。

16.4、生产厂家具有特种设备生产许可证

# 冰箱的温度监控系统技术参数

1 软件平台

1.1 要求能够支持主流操作系统环境，包括windows server 2008、 windows server 2012等主流操作系统

1.2 系统支持GIS展示，并能够逐级钻取展开到最小层级。

1.3 支持APP（iOS、安卓）

1.3.1 能够在手机APP端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表

1.3.2 支持单台设备的状态查看，能够实时查询单台设备的状态信息、数据信息、运行曲线等信息。

1.3.3 支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容

1.3.4 支持报修等处理，能够在APP端提交维修信息，允许提交处理现场的照片。

1.4 支持微信平台

1.4.1 能够在手机微信端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表

1.4.2 支持单台设备的状态查看，能够实时查询单台设备的状态信息、数据信息、运行曲线等信息。

1.4.3 支持微信报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容

2 数据库：

2.1 支持Mysql、Redis数据库

3 系统架构：

3.1 采用B\S架构进行软件部署。使用至少三层以上的结构。

3.2 软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求

能够在平台创建冷柜信息

能够在平台新增设备

1.1 设备管理

1.1.1 冷藏设备：支持设备系统化管理。包含设备隶属关系，设备权限，设备类型，设备编号，设备名称等信息的集中管理。能够实时展示设备当前温湿度情况和运行状态。可维护和查询设备的维修记录和报废记录，做到整个设备使用周期的全程监控与管理。

1.1.2 采集设备：采集器采用单头或多头传感器，可同时监控多个位置。采集信息传输，根据具体设备情况，可支持直连数据传递服务，也支持中继器集中传递服务。采集周期根据设备设定，可控制间歇长短。对所有采集器反馈数据进行存档，可反向查询，产出流线型采集报告。

1.2 支持报警项：数据异常报警、采集设备异常报警、网络异常报警、服务器异常报警；

1.3 "报警方式：支持报警策略定制

要求支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式。"

1.4 "报警策略管理：支持逐级报警，可自定义设置；可设置允许报警时间段；可设置延时报警以及延时时长"

1.5 "数据报告管理：可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。"

# 医用血液冷藏箱技术参数

1、门体，采用立式单门设计，大视角双层电加热玻璃发泡门体，自关门功能

2、微电脑控制，控温精度0.1°C，大屏幕LED显示，观察方便；显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度；出厂温度设定在4℃，内风机设计，箱内温度均匀度小于1°C；

3、显示:LED数码管显示，内温度恒定控制在2～6℃，上下点温度数字显示，平均温度显示，分辨率0.1℃。

4、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加河试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

5、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；

6、多重保护功能:开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。

7、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

8、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能

9、配备四个脚轮，两个底脚;灵活，可移动、可通过底脚锁定。

10、不锈钢内胆设计，防腐抑菌。

11、门体带锁，防止门体随意开启，保证存储物品安全；

12、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。

13、箱内≥5个高精度传感器，带防高温和防低温机械控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。

14、有效容积≥106L，重量轻，可移动、可通过底脚锁定；

15、冷凝风机

16、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度≥48小时需求；

17、门：电加热玻璃门，实现32℃环温75%湿度条件下无凝露；

18、多层搁架设计，标配储血筐，可实现独立存取物品；

19、整机保修三年；

20、产品具有医疗器械注册证；

# 生物显微镜技术参数

1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准≤55mm

2、载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为≥120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

5、照明系统：≥20000小时寿命LED光源

6、三目观察筒：瞳距调整范围≥48～75mm， 倾斜角度≥30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20mm

7、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20mm

8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

9、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、 100X   （N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

10、防霉装置：观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

# 冰冻血浆解冻箱技术参数

1、存水量：50kg+5%

2、水泵能力：≥35kg/min

3、内腔：≥100L

4、控温范围：室温～60℃

5、控温精度：±0.1℃

6、加热功率：≥2000W

7、适合化浆量：≥8袋(每袋50～200ml)

8、最大化浆量：≥20袋

9、解冻时间：15～20min

# 医用冷藏箱技术参数

1、有效容积≥310升，立式；

2、箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃；并能够同时显示温度和湿度；

3、报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、超湿报警；两种报警方式：蜂鸣器报警、灯管闪烁报警；

4、采用风冷设计,专业风道，保证箱内温度稳定均匀温度波动范围±3℃

5、环保无氟制冷剂,双门锁设计，防止随意开门

6、采用名牌压缩机和冷凝风机

7、采用钢化镀膜，32℃环温，85%湿度下无凝露，内设照明灯，方便随时观察箱内物品。

8、多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙

9、宽电压带，适合电压不稳定地区（AC 187～242V）

10、产品支持选配USB模块，可存储产品运行时的温湿度值，存储容量为≥10年

# 医用冷藏冷冻箱技术参数

1、有效容积 ：有效容积≥319L

2、整体结构：立式，上下双门，采用喷涂钢板外壳和不锈钢内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；

3、温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-40 ℃ 温度可自行调节；

4、核心组件：采用品牌变频压缩机，风机，碳氢制冷剂

5、门体结构：冷藏室采用电加热发泡玻璃门，高湿度不凝露，可视性好，

6、制冷系统：双压缩机制冷系统，冷藏、冷冻独立制冷，可单独停用；

7、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤2℃；

8、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、选配网络监控；

9、温度监控：产品配有两个或以上测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；

10、箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；冷藏室配有3个304不锈钢搁板和1个304不锈钢抽屉；冷冻室配有2个ABS塑料抽屉,方便用户使用；

11、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；

12、安全保障：冷藏配备暗锁，冷藏冷冻双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；

13、停电报警：内置高容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；

14、冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少

15、数据存储：配备数据存储模块，数据可通过USB导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

16、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；

17物联通讯：产品标配Wifi接口，可改制485接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。